标段1-医学检验技术实训设备（仪器）招标技术要求书

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 用途 | 数量 | 参考价格（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学显微镜 | 1.目镜：10×；2.镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围≥55mm-74mm之间；3.物镜：4个宽带镀膜平场消色差物镜，4X物镜，数值孔径N.A.0.1，工作距离≥15.4mm；10X物镜，数值孔径N.A.0.25，工作距离≥6.8mm；40X物镜，数值孔径N.A.0.7，工作距离≥0.7mm；100X物镜，数值孔径N.A.1.25，工作距离≥0.13mm；4.物镜转盘：内倾式4孔物镜转换器； 5.金属载物台：防刮伤U型机械载物台，尺寸≥135×135（mm），移动范围≥75×48（mm），升降行程≥20mm，硬质阳极氧化表面，防腐，耐磨，载物台带定位上限功能；6.聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.≥1.25；预留简易暗场、相差、偏光观察的附件接口；7.调焦机构：粗微调同轴，带上限位装置，微调≤0.2mm/转，格值≤0.002mm；8.照明系统：LED照明，光源寿命可达6万个小时； | 微生物学检验/临床基础检验/寄生虫学检验/血液学检验/免疫学检验教学 | 32 |  |  |
| 2 | 生化培养箱 | MSH‑250F‑I/控温0～65℃，分辨率 0.1℃，波动度 ±0.5℃；液晶程序版，带超温保护、定时，不锈钢内胆 | 微生物检验教学 | 1 |  |  |
| 3 | 紫外光可见光度计 | UV‑1800PC/ UV‑1800 + 电脑光谱扫描软件 | 生化实验教学 | 1 |  |  |
| 4 | 可见分光光度计 | 723/波长 320‑1100nm | 生化实验教学 | 4 |  |  |
| 5 | 半自动生化分析仪 | 科华L-3180/ 12 个波长 330‑800nm，支持终点法、动力学法；RS232/USB 接口，内置打印机为选配 | 生化实验教学 | 1 |  |  |
| 6 | 点样器及电泳支架 | 1279/配套 DY‑1 胶体电泳装置，U 型管电泳（U 型管点样器）+ 电泳支架（U 型管固定支架），属于胶体电泳配件 | 生化实验教学 | 1 |  |  |
| 7 | 电解质分析仪 | HC-9883/ 离子选择电极法，检测 K、Na、Cl 三项，内置热敏打印机，USB 接口，220V，功率 60W，用于临床血清、血浆样本电解质检测 | 生化实验教学 | 1 |  |  |
| 8 | 移液器 | 5‑50μL | 生化实验教学 | 5 |  |  |
| 9 | 移液器 | 100‑1000μL | 生化实验教学 | 5 |  |  |
| 10 | 移液器 | 0.5-10μL | 生化实验教学 | 5 |  |  |
| 11 | 1ml移液枪 | 可调式微量移液器，量程：100~1000μL（0.1~1mL）；连续可调，精度≤±1%，重复性≤0.5%。用于微量液体定量转移教学。 | 药物分析教学 | 30 |  |  |
| 12 | 5ml移液枪 | 可调式微量移液器，量程：500~5000μL（0.5~5mL）；连续可调，精度≤±1%，重复性≤0.5%。用于微量液体定量转移教学。 | 药物分析教学 | 30 |  |  |
| 13 | 10ml移液枪 | 可调式微量移液器，量程：1000~10000μL（1~10mL）；连续可调，精度≤±1%，重复性≤0.5%。用于微量液体定量转移教学。 | 药物分析教学 | 30 |  |  |
| 14 | 组织捣碎机 | DS-1/组织捣碎匀浆；220V；输出功率 200W；0‑12000r/min 无级调速；标配 500ml 强化玻璃捣碎杯、不锈钢刀轴 | 生化实验教学 | 1 |  |  |
| 15 | 吸量管清洁机 | SB-3200D/ - 容积：6L；内槽：300×155×150mm；超声频率：40KHz；超声功率：180W;定时：1‑600min 数显，断电记忆;配置：不锈钢网篮、降音盖 | 生化实验教学 | 1 |  |  |
| 16 | 尿液比重测量仪 | UG-a/ - 测量范围：尿比重 1.0000‑1.0600 - 分辨率：0.0001；精度 ±0.0010 - 样品量：0.1 mL；测量时间约 3 秒 - 防护等级 IP65；电源 9V 干电池；重量约 300g | 临床检验教学 | 1 |  |  |
| 17 | 尿液干化学分析仪 | URIT‑1600/ 300 测试 / 小时，自动进条，条码识别，LIS 双向通讯，7 寸彩屏 | 临床检验教学 | 1 |  |  |
| 18 | 血沉仪 | BK‑ESR40/ 40 样本位，7 寸彩屏，内置打印，每小时 80 测试 | 临床检验教学 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |