# 苏州高博软件技术职业学院健康科技研究所

# 科研设备项目招标公告

# 编号：GIST-ZC-202310001

# 苏州高博软件技术职业学院就健康科技研究所科研设备项目采用邀请招标形式进行招标。现就有关事项公告如下：

# 一、招标项目：苏州高博软件技术职业学院健康科技研究所科研设备项目（详细内容见附件：招标技术要求书）；

# 二、报名时间：2023年10月19日至2023年10月23日15:00时止；

# 三、报名地点：苏州高新区科技城青山路5号苏州高博软件技术职业学院8号楼后勤管理处 ；

# 四、相关费用：投标保证金5,000元人民币（投标截止时间前以现金或现金支票的方式在投标现场交纳）；

# 五、投标时间：2023年10月 27日13:00-13:30时止；

# 六、投标地点：苏州高新区科技城青山路5号苏州高博软件技术职业学院8号楼后勤管理处 ；

# 七、开标时间：2023年10月27日13:30时；

# 八、开标地点：苏州高新区科技城青山路5号苏州高博软件技术职业学院8号楼后勤管理处会议室；

# 九、投标人资质资格审查及要求：（报名时同时提交资质证明）

# 1.投标人应在国内注册且注册资本100万元人民币及以上的独立法人；

# 2.营业执照副本、税务登记证或三证合一新营业执照复印件（加盖公章）；

# 3.具有履行招标项目所必需的设备销售、安装、维护、维修等专业资质；

# 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# 5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

# 7.法人或委托代理人（法人委托授权书）的身份证明；

# 8.所投设备必需满足附件中的参数要求，需提供生产厂商针对本项目的授权书、技术参数对照表并加盖公章；

# 9.法律、行政法规规定的其他条件；

# 十、资格审查资料即第九项所要求的资质证明材料必须自行装订，在报名时进行审查。

# 十一、联系方式：

# 电   话：0512-68836787；13832173166

# 信  箱：690578336@qq.com

# 联系人：潘新法

# 技术联系人：秦老师　  　电话：13913161918

# 电子邮箱：qinzhenhong@suda.edu.cn

# 十二、监督单位：苏州高博软件技术职业学院纪委（办公室）

# 监督电话：0512-68836121

# 十三、公告期：自招标公告发布之日起5天

# 十四、招标设备功能、技术参数、配置要求

*注：投标单位可根据本公司实际，选择标段投标，也可以8个标段全投。

本次招标项目标段如下：

标段1：荧光定量PCR 1台；

标段2：生物安全柜1台、双人单面超净工作台2台；

标段3：冰冻切片机1台、振动切片机1台；

标段4：脑立体定位仪2台；

标段5：核酸定量测定仪1台。

标段6：药品稳定性试验箱1台、干燥箱2台

标段7：PCR仪1台

标段8：倒置荧光显微镜1台

# 本次招标项目设备功能、技术参数、配置数量如下：

| 标段 | 项目名称 | 功能、技术参数指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 荧光定量PCR | 技术参数 1、采用半导体升降温技术，最快变温速率≥5度/秒，半导体芯片使用寿命可达100万次循环； 2、采用T-Optical顶部检测技术，使用白管可屏蔽背景干扰，提高荧光信号灵敏度和信噪比，获得更佳结果； 3、屏幕角度可90度调节，适合不同视角使用； 4、可检测96个样品，同一通道荧光同步检测，减少延时误差； 5、仪器自带10寸触控屏，可实时查看荧光定量PCR反应过程；无需电脑连接，也可运行实时定量PCR和普通PCR程序； 6、短光程静态荧光CCD成像技术，荧光信号更稳定，灵敏度更高； 7、抽屉式样品台设计，取放样品更方便； 8、可完成绝对定量，熔解曲线，相对定量、基因分型和阴阳性判定等分析； 9、样品台容量：可适用0.1ml白色单管，8联排管和96孔板； 10、样品台温度范围：0~105℃，具有温度梯度功能； 11、样品台温度均匀性≤±0.2℃（样品台达到90℃时）,温控精度≤±0.1℃（样品台达到90℃时）； 12、动态范围：1-1010，灵敏度：≥1个拷贝； 13、四个荧光检测通道，可检测的荧光素基染料； 通道1：FAM、SYBR Green； 通道2：VIC、HEX、JOE, CY3, TAMARA, NED； 通道3：ROX, TEXAS-RED； 通道4：CY5。 14、荧光激发波长：300-800nm； 15、荧光检测波长：500-800nm； 16、需出具厂家的授权书和售后服务承诺书； 17、厂家需提供省级以上计量研究院出具的检测报告； 18、厂家需提供有效期内的医疗器械生产许可证。 配置 1.主机一台； 2.品牌电脑一台。 | 1台 |
| 2 | ## 生物安全柜 | 产品要求 1.符合中国 CFDA 的YY0569的标准中II级生物安全柜分类为A2型的要求，具有相应的医疗器械注册证； 2.垂直层流负压机型，70％的气流经过滤后循环使用，30％的气流经过滤后可向室内排出或接到排风系统； 3.高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，并提供故障报警； 4.采用独特的直流无刷恒风量风机，更高效节能，并能实现无级调速和有效延长过滤器的使用寿命； 5.每一台生物安全柜都按照国际标准通过安全性和产品性能的工厂测试。 技术参数 1.过滤效率： ≥99.9995%, @0.12μm ； 2.送风和排风过滤：ULPA过滤器 ； 3.空气洁净度 ：ISO 4 ； 4.产品执行标准：YY0569(GB 4793.1、GB/T 18268.1) ； 5.下降风速(m/s)：0.35 0.33 ； 6.流入风速(m/s)：0.55 0.53 ； 7.噪声(dB(A)):≤ 65 dB(A) ； 8.振动：台面中心位置≤5（μm） ； 9.电源：AC220V,1φ,50Hz ； 10.移门开启高度（mm） 200 ； 11.人员防护； A.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次； B.狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次 。 12.受试产品防护： 菌落总数≤5CFU./次 ； 13.交叉感染防护： 菌落总数≤2CFU./次 ； 14.最大功率：（含备用插座）（kVA）1.75； 15.额定功率(不含备用插座)：(kVA) 0.43； 16.内部尺寸(宽X深X高)(mm)：1300*630*630 ； 17.外部尺寸(宽X深X高)(mm)： 1500*795*2050 ； 18.照明灯规格(W)和数量： LED 31*①； 19.紫外灯规格(W)和数量：30*①； 20.照度(Lx) ≥800 ； 21.外箱结构： 优质冷轧钢板静电粉末喷涂 ； 22.工作区结构： 优质304不锈钢一次成型 ； 23.排风方向： 顶出 。 | 1 台 |
|  | ## 双人单面超净工作台 | 产品要求 1.采用了独特技术的任意定位移门系统； 2.一体成型易清洁的不锈钢作业台面； 3.具有单、双面操作功能，可供选择； 4.照明和杀菌系统的安全互锁； 5.数显式控制界面，更具人性化设计； 6.符合各项医疗器械设备安全要求。 技术参数 1.空气洁净度：ISO 5级（ ISO Class 5),100级（美联邦209E) Class 100( Fed 209E)； 2.平均风速：≥0.3m/ s （可调／ Adjustable )； 3.噪声(dB(A)：≤62dB( A )； 4.照度：≥300 Lx ； 5.电源：AC220V，50Hz； 6.额定功率：500W； 7.工作区尺寸（mm)：1360x690x520； 8.外形区尺寸(mm):1500x730x1600； 9.高效过滤器规格及数量：610x610x50x2； 10.沉降菌浓度：≤0.5cfu／皿．0.5h。 | 2台 |
| 3 | ## 冰冻切片机 | 技术参数 1.彩色液晶触摸显示屏，单层加热玻璃视窗； 2.自动休眠、自动除霜功能，温度传感器自检功能； 3.双压缩机为冷冻箱、冷冻台、刀架及样本夹头、组织压平器五点分别制冷； 4.刀架配彩色刀片推进器及护刀杆覆盖刀片全长，安全保护使用者； 5.手轮定位360°任意点锁紧功能； 6.消毒方式：UV紫外线消毒； 7.冷冻室控温范围: 0℃～ -50℃； 8.冷冻台控温范围: 0℃～-60℃ ； 9.样本夹头控温范围: 0℃～-50℃； 10.冷冻台附加半导体制冷温度可达: -65℃； 11.无霜冷冻台样本冷冻点位： 24个； 12.冷冻台附加半导体制冷点位： 2个； 13.半导体快速制冷工作时间: 15分钟； 14.最大切片标本尺寸: 55mm×80mm； 15.标本垂直运动行程: 62mm；标本水平运动行程: 20mm； 16.电动粗进速度2档 : 0.9mm/s、0.45mm/s； 17.切片厚度: 0.5μm - 100μm可调； 0.5μm - 5μm增量值0.5μm； 5μm - 20μm增量值1μm； 20μm - 50μm增量值2μm； 50μm -100μm增量值5μm。 18.修片厚度: 0μm - 600μm可调； 0μm - 50μm增量值5μm； 50μm - 100μm增量值10μm； 100μm - 600μm增量值50μm。 19.标本回缩值: 0 - 60μm可调 ； 配置清单 1.冷冻切片机主机1台； 2.手轮手柄 11个； 3.刀架一个、刀片1个包装（50片）； 4.玻璃门一块； 5.重锤 一个； 6.样本拖 一个； 7.电源线 一根； 8.说明书 一份。 | 1台 |
|  | ## 振动切片机 | 技术参数 1.切片速度：0-1.3mm / s（可调整） 2.切片厚度设置范围：> 10um 3.切片厚度最小设定值：1um 4.振动范围：0〜1mm（可调） 5.标本台升降范围：20mm 6.切片的角度：15度（国产剃须刀片） 配置清单 1.主机 1台 2.对刀角度板 1块 3.放大镜 1个 4.保险丝 1个 5.使用说明书 1份 6.产品保修单 1份 7.产品合格证 1份 8.胶水 1支 9.电源线 1根 | 1台 |
| 4 | ## 脑立体定位仪 | 技术参数 1.选配不同动物适配器:大鼠、小鼠、小鸟、猫、壁虎及豚鼠； 2.操作臂移动范围上下、左右、前后可达80mm； 3.小鼠适配器四种耳杆尖端可用，门齿，耳杆固定高度可调， 范围20mm； 4.搭配套管单管OD值0.48mm*0.34mm； 5.垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置； 6.水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置； 7.可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻使用； 8.激光刻度及开放式的U形底座设计,读数更方便； 9.双头丝杆设计,操作臂上下、左右、前后移动更精确平滑； 10.不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性； 11.特殊处理的材料表面,容易清洗并长期保持良好的清洁度； 12.三维操作臂显示屏任意点置零； 13.在Bregma点根据图谱直接进行定位,避免二次读数及计算,简化了实验操作过程； 14.移动距离读数精度为10μm,满足更高实验要求； 15.传感器及LCD显示屏分开独立安装,方便读数； 16.电池使用寿命长,不产生电子噪声,方便电生理实验； 17.加长的底板400mmX255mm,适合多种动物的应用； 18.独有的垂直操作方向指示标志,防止误操作； 19.垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作； 20.精确设计的侧向旋转操作空间,旋钮和U型座距离28mm； 21.特殊工艺处理的刻度部件,消除读数产生的疲劳感； 22.动物适配器头部采用曲线设计,对动物头部的固定方式更紧密； 23.耳杆锁紧方式采用压板方式,方便使用。 | 2台 |
| 5 | ## 核酸定量 测定仪 | 技术参数 1.无移动部件，精度高； 2.光程固定，准确性好，无需定期光程校正； 3.*光谱范围：190-1100nm 带宽：5nm； 4.杂散光：<0.5%T@220nm和340nm用NaNO2； 5.吸光度范围：-0.3-2.5A（非换算）； 6.光度准确度：±0.01A或1.5%读数； 7.光度重现性：±0.003A； 8.噪音：小于0.005A RMS； 9.*灯源：脉冲氙灯，三年质保； 10.检测器：1024CCD阵列； 11.*检测限(dsDNA)：1ng/ul； 12dsDNA/BSA最高检测浓度：2500 ng/ul/75mg/ml； 13.*最小样品量：0.5ul； 14.点样面：超微量采样点，无移动部件； 15.*光程：0.5mm，要求固定光程，精确度优于5um，无需调节和校正； 16.*检测周期：小于4秒； 17.*具有核酸纯度检测及预警功能； 18.*显示屏：7”彩色电容触摸屏； 19.输出：USB端口，用于数据传输和电脑控制； 20.*标配电脑版生命科学软件：DNA, RNA, oligo, 荧光标记, 解链温度Tm计算, 蛋白质直接紫外测量和比色测量及波长扫描和动力学测量功能。 配置清单 主机一台 电源线一套 USB数据线一根 U盘一个 电脑版生命科学软件一套 防尘罩一个 出厂检测报告一份 说明书一套 | 1台 |
| 6 | LHH-80SD药品稳定性试验箱（上海一恒科学仪器有限公司） | 技术参数 1.控温范围：0~65℃ 2.温度波动度/均匀度：±0.5℃/±2℃ 3.湿度偏差：25~95%RH/±3%RH 4.定时范围每段1~99小时 5.调温调湿方式：平衡调温调湿方式 6.控制器：可程式触摸屏控制器 7.传感器：Pt100铂电阻电容式湿度传感器 8.工作环境温度：+5～30℃ 9.电源：AC220V 50HZ 10容积：80 配置：标配 | 1台 |
|  | DHG-9420A 干燥箱 ## （上海一恒科学仪器有限公司） | 技术参数 1.电源电压：380V 50HZ 2.控温范围：RT+10~200℃/RT+10~250℃（需订货说明） 3.温度波动度：±1.0℃ 4.温度分辨率：0.1℃ 5.温度均匀度：±3%（测试点为100℃） 6.输入功率：3100W 7.容 积：420L 8.内胆尺寸（mm） W×D×H：640×585×1355 9.外形尺寸（mm） W×D×H：780×730×1780 10载物托架（标配）：3 块 | 2台 |
| 7 | ## 普通PCR BG-TC100 | 技术参数 标配 | 1台 |
| 8 | ## 倒置荧光显微镜 | 产品要求 1、用于细胞组织观察与培养，满足科研需求的大面积工作台，外型：240mm（X）×210（Y）mm可用于 96 孔板的机械移动尺，行程：128mm（X）× 80（Y）mm，视场数可达到23mm，观察更加舒适； 2、大直径的五孔转换器，可安装更多物镜，使用方便舒适； 3、两档转换式观察筒：100%观察；20%观察，同时80%摄影； 技术参数 - 总放大倍数：40X-400X（最大可达640X）； - 光学系统：最新全平场OTICS无限远色差校正光学系统； - 镜体：平台固定式一体化机架，内置卤钨灯光源，6V/20W亮度可调； - 目镜：大视野、高远点目镜 WF10X/22(视场数)，目镜自带调焦功能，目镜固定在目镜筒上； - 物镜： 长工作距离平场消色差物镜：LPL4X(选配)、LPL10X、LPL20X、LPL40X ， 长工作距离平场相衬物镜：LPLPh+20X，20X相衬环板； 6、粗微调：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，调焦行程10mm，细调刻度0.002mm，低位手轮操作； 7、镜筒：铰链式三目镜筒，45°倾斜，20%观察100%观察，80%摄像摄影，可同步进行观察和照相； 8、物镜转换器：5孔，滚珠轴承内定位，有防霉装置； 9、载物台：机械移动载物台， 96孔板移动尺 托板： 65/54/35mm培养皿托板，血球计数器托板 - 聚光镜：长工作距离聚光镜（可快速拆卸）N.A.0.3, 此种聚光镜可实用于大型培养瓶的观察； - 柯拉照明系统 6V/30W卤素灯（宽电压输入：100V～240V）； - 射荧光照明器 反射荧光装置，100W汞灯，B/G/UV标配进口滤色片，数字式汞灯电源箱（宽电压输入：100V～240V）。 630万像素数码CCD - 芯片类型：索尼 IC×412AQ,1/2逐行扫描彩色CCD 2、最高分辨率：2592×1944 3、传感器尺寸：1/1.8 4、像元尺寸：2.775um×2.775um 5、图像帧率：6fps@2592×1994、35fps@300×200 6、信噪比：62 dB 7、白平衡：自动/手动白平衡 OPTPro图像处理分析软件 1、图像采集：对图像的大小、采集格式、画面属性、色彩、亮度、对比度、白平衡等参数进行设置，并可以进行拍照、录像且可以定时拍照、录像。 2、图像测量：线段、矩形、不规则图形、椭圆（圆）、角度、三点定圆进行长度、周长、面积的测量，并可以通过EXCEL格式进行导出。 3、图像处理：除可以实时动态地对亮度/对比度、色度/饱和度、红/绿/蓝颜色进行调整外，还可以对图像进行反色、浮雕、锐化、平滑、灰值化、去除噪声、旋转、翻转、镜像等图像处理功能。 4、标注绘图：方便快捷的文字标注、简便形象的箭头指示及多种几何图形。 5、图像分割：方便直观的二值化阀值调整，腐蚀、膨胀功能进一步准确地勾划出细胞图像的轮廓，选择“细胞统计”按钮，迅速统计出细胞的数量、周长和面积，并可以导出测量的数据。 6、图像拼接：当显微镜只能拍摄到切片的局部图像时，按顺序排列所得到的局部图像，然后使用本软件进行拼接，即可得到整个切片的图像。 7、图像融合：使用厚薄不均的切片观察时，由于受到高倍物镜景深的限制，只能观察到局部清晰的图像，可将不同焦面的图像拍摄下来，利用图像融合技术，即可得到清晰完整的整幅图像。 8、图文报告：强大的图文报告功能帮助您轻松制作图文并茂的报告文档。 配置清单： 序号; 名 称; 数量; 备 注. 1; 主机; 1. 2; 4X长距平场物镜; 1. 3; 10X长距平场相衬物镜; 1. 4; 20X长距平场相衬物镜; 1. 5; 40X长距平场物镜; 1. 6; 10X/20X相衬环板; 1. 7; 10X目镜; 2. 8; C接口. 9; 成像系统. 10; 主机电源线; 1. 11; 滤色片; 2. 12; 滤色片座; 1. 13; 干燥剂; 1. 14; 使用说明书; 1. 15; 合格证; 1. 16; 防尘罩; 1. 17; 630万像素数码CCD及 OPTPro图像处理分析软件; 1. | 1台 |

十五、评分标准

本次招标采用综合评分法，总分为100分，具体内容如下：

（一）价格分（35分）

1．评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分35分；

（二）技术参数、配置及整体综合性能分（50分）

1．技术参数及配置（35分）

投标人需提供反映该产品技术参数的技术支持资料（测试报告或产品说明书）等作为评标依据，否则视为偏离。

（1）所投产品不满足招标文件标注“★”技术条款要求的（偏离）、配置不详、技术参数不清或缺漏项的，经评标委员会评审可作为无效投标。

（2）所投产品不满足招标文件未标注“★”技术条款要求的（偏离）、配置不详、技术参数不清或缺漏项的，每处扣4分。

2．综合性能情况（15分）

（1）所投产品性能参数优于招标文件中技术条款要求情况（评委会认为超出指标有意义的）（6分）。其中优于项，每处加2分。

（2）所投产品的市场反馈情况（9分）。根据所投产品的品牌影响力、市场占有率（同行业为主）、现有用户的反馈情况、使用投标产品发表的学术论文情况等综合评定。

2．其他投标供应商的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×35分。

（三）综合商务（15分）

1．投标人综合实力（2分）

根据投标人综合实力评定。

2．售后服务与培训情况等（10分）

（1）质保期（3分）。符合招标文件要求的，得1分，每增加一年质保期加1分。

（2）服务、技术支持与培训承诺情况（7分）。

根据投标文件的相关承诺，在服务网点设置情况、服务响应时间、现有用户对产品售后服务情况及服务水平的反馈等综合评定。

3．其它（3分）

（1）投标文件质量（1分）。根据投标文件的规范性、完整性等情况综合评定。

（2）其它优惠措施等（2分）。根据投标人提供的在招标文件要求范围以外，评标委员会认可的优惠措施综合评定。

十六、本次招标采用一次性报价。报价应包括所报仪器设备费、安装调试费、测试验收费、培训

费、运行维护费、税金（含美国产品被加征关税）、国际国内运输费、保险和其他为完成本项目所发生的一切费用。

十七、投标文件的组成

（一）投标文件一

1、投标函

2、投标报价表

3、详细配置及分项报价清单

（二）投标文件二（文件中不得出现所投产品报价及配置分项报价，否则作废标处理）

1、投标基本情况一览表

2、详细配置清单、技术规格偏离表和投标产品彩页

3、技术方案、服务承诺、培训承诺

特别说明：

1、“投标文件一”和“投标文件二”应分别装订和密封，并加盖投标单位公章

2、“投标文件一”，正本一份，副本二份；“投标文件二”，正本一份，副本二份

十八、货物交货期、交货地点、付款方式、安装、调试、验收以及售后服务等相关商务要求，按照《苏州大学招标采购仪器设备投标人须知》第21条中的要求执行。

十九、各投标人在投标前，须认真阅读《苏州大学招标采购仪器设备投标人须知》和本招标公告，完全了解并接受其所有条款及要求，并在2023年10月23日12：00前将报名函（格式见附件4）发送邮件至采购人处（690578336@suda.edu.cn）。

二十、递交投标文件相关事宜：

现场递交方式

1. 递交时间：2023年10月27日13:00～13：30

2. 递交地点：苏州市高新区科技城青山路5号

收件人：潘新法

联系方式：13762173166

二十一、投标截止时间：2023年10月27日13:30。

二十二、开标时间：2023年10月27日13:30。